DMG2671F数字绝缘表

使

用

说

明

书

武汉博朗恒业电气有限公司

1  性能特点

●适于在各种电气设备的维修、试验及检定中作绝缘测试。

●31/2LCD大屏幕数字显示，分辨率高,读数方便。

●有三种额定绝缘测试电压，负载能力强。

●操作便捷，携带方便，准确、可靠、稳定。

●低耗电、用6×1.5V(AA, R6)电池供电，使用时间长。

●电池电压不足，有欠压标志符“  ”显示。

●具有防震、防尘、防潮结构，适应恶劣工作环境。

●保护功能完善，能承受短路和被测电器残余电压冲击。

2  技术指标

2.1  主要指标

额定电压：500V、1000V、2500V三档

测量范围：0-20GΩ（20000MΩ）

输出短路电流：≥1mA

2.2  其它指标

●  绝缘电阻:  ≥50MΩ (1000V)

●  耐压:  AC  3kV  50Hz  1min

●  工作温度和湿度:  －10℃ ～ +50℃    ＜85%RH

●  贮存温度和湿度:  －15℃ ～ +55℃    ＜90%RH

●  电源:  6×1.5V(AA， R6)电池或充电电池。

●  耗电:  ≤150mA；

●  外形尺寸:  255mm(L)×135mm(W)×80mm(D)

●  重量:  ≈1kg

3  仪表外形

| 1．机壳 | 2．电源开关 | 3．测试开关 | 4．指示灯 | 5．电源指示灯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6．液晶屏 | 7．档位开关 | 8．L端（高压） | 9．G端（屏蔽） | 10．E端（接地） |

- 使用方法

敬告：

●确认被测试品安全接地，试品不带电。

●确认仪表E端（接地端）已接地。

●按了测试开关按钮后，仪表E、L端就有高电压输出，请注意安全！

●测试完毕，请及时关闭高压和工作电源。

4.1电池检查及更换

仪表在接通电源工作时，显示屏若显示“ ”欠压符号，表示

电池电量不足，应更换新电池，否则仪表无法正常工作。

4.2测试

将仪表E端接试品的接地端（或一端），L端接试品的线路端（或

另一端）。打开电源开关，将档位开关置所需的额定电压位，显

示屏首位显示“1”，表示工作电源接通。按一下测试开关按钮，

高压指示灯点亮，显示屏上显示的数值就是被测试品的绝缘电

阻值。当试品的绝缘电阻值超过仪表量程的上限值时，显示屏首

位显示“1”，后三位熄灭。

注：测量时，由于试品有吸收、极化过程，绝缘值读数逐渐向大数

值漂移或有一些上下跳动，系正常现象。

4.3  G端（保护环）的使用

测量高绝缘电阻值时，应在试品两测量端之间的表面上套一导

体保护环，并将该导体保护环用一测试线连接到仪表的G端，

以消除试品表面泄漏电流引起的测量误差，保障测试准确。

4.4  关机

读数完毕，先按测试开关关断高压，高压指示灯熄灭；关闭电

源。对电容性试品还应将试品上的剩余电荷放完，再拆下测试线，

以免电击伤人。

5  保管

● 仪表长期不用时，必须将电池全部取出，以免锈蚀仪表。

● 应经常保持外表清洁，必要时可用干净布擦拭。

● 不得受潮、雨淋、暴晒、跌落等。

6  附件

测试线             1付

电池（AA）         6节

螺丝刀             1把

使用说明书         1份

合格证             1份

携带箱             1个

# Text boxes

尊敬的用户：欢迎您使用DMG2671F数字绝缘表。为保障您的安全和仪表正常使用，请先仔细阅读本说明书再进行操作。

-4-