YT-TDY500挺度测定仪

# 1  概述

YT-TDY500型纸板挺度测定仪是国际标准通用的泰伯尔（Taber）式挺度测定仪，仪器主要技术参数符合SIO2493《纸和纸板挺度的测定》及GB/T2679·3《纸板挺度测定法》的有关规定。

挺度是衡量纸和纸板抗弯曲强度的指标，泰伯尔式挺度仪是测定此项指标的仪器，泰伯挺度属于静态弯曲强度指标。本仪器是测定纸板挺度的专用仪器。

2   工作原理与结构特征

泰伯挺度仪是根据力矩对转轴中心静态平衡原理设计。通过测量一端被夹住的试样被弯曲至给定角度时所需要的力或力矩，得到试样挺度值。试样的弯曲力是作用在一个不变的弯曲长度上的。

泰伯挺度仪是根据两点加荷法和力矩平衡原理设计的特殊试验装置。仪器由传动部分、测量部分和支承安装基座部分组合而成。

传动部分由电动机经中间传动链至角度盘，角度盘转动带动推纸架工作。

测量部分由力度盘、角度盘、菱形摆体、夹纸器、推纸架等件组成。电机驱动角度盘转动，角度盘上的推纸架与之一起转动，推纸架上的推纸小圆棍与试样接触将试样推移弯曲。试样夹持在夹纸器钳口中，而夹纸器安装在菱形摆动体上，在试样自身刚性作用下试样受力的同时菱形摆体亦受到力矩作用，在力矩作用下摆体被推转动，当摆体与角度盘相对转角达到15°（或7.5°）时停止，此时系统达到力矩平衡。角度盘零线将指示出被测试样的力矩值，以mN·m表示。

支承安装基座上安装与支承各部构件。

3  主要技术特性

## 3.1　测量范围及分档

仪器的测量范围为（1～500）mN·m，整个测量范围分为七档，各档分档重铊质量和力度盘分度值见下表：

| 测量范围（mN·m） | 分档重铊质量 | 力度盘分度值（mN·m） |
| --- | --- | --- |
|  | 编号 | 质量 （g） |  |
| 1～5 | 1 | 5.098 | 0.05 |
| 1～10 | 2 | 10.197 | 0.10 |
| 1～20 | 3 | 20.394 | 0.20 |
| 5～50 | 4 | 50.986 | 0.50 |
| 10～100 | 5 | 101.972 | 1.00 |
| 20～200 | 6 | 203.944 | 2.00 |
| 50～500 | 7 | 509.860 | 5.00 |

注：1mN·m＝10cN·cm

  - 其他主要技术指标

| 参 数 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 示 值 准确度 | 示值误差 | ±2%（各档测量上限值的10%～90%范围） |
|  | 示值变动性 | ≤2%（各档测量上限值的10%～90%范围） |
| 摆力臂长 | 100mm |
| 负荷力臂长 | 50mm±0.1mm |
| 试验速度 | 200°/min |
| 额定弯曲角 | ±7.5°和 ±15° |
| 试样尺寸（长×宽） | 70mm×38mm |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 270mm×165mm×355mm |
| 质量 | 约16kg |

## 3.3　仪器正常工作的环境条件

a.　室温（20±10）℃；

b.　电源电压（220±22）V，电源应可靠接地；

c.　工作台稳固，台面平整；

d.　工作环境清洁，无强震动源。

# 4　安装与调试

4.1　打开包装箱，取出仪器并擦净。

4.2　将仪器放置在稳固平整的工作台上。

4.3  取下包装锁紧销，使摆体可自由摆动。

4.4　调节可调支足，使仪器圆水平器的气泡居中，并使摆体上端刻线与力度盘零线对齐。

4.5　打开附件盒，在重铊轴上依次换装各档重铊，摆、角度盘和力度盘上的三条零位刻线均能对齐（偏移量不超过刻线宽度的1/2）， 即可交付使用。

# 5　操作使用方法

## 5.1　测试准备

5.1.1  按GB2679·3规定的尺寸备样。

5.1.2　按下仪器背面的电源开关，接通电源。

5.1.3　根据经验数据或通过试测，确定被测试样的挺度值范围，并根据在力度盘刻度范围的15%～75%之间读数的原则，选取合适的测量范围分档重铊（参见3.1）。

## 5.2　测试

5.2.1　将试样一端垂直地夹持在夹纸器的钳口内，试样中心平面应与夹纸器上部刻线对齐。

5.2.2　将试样另一端置于推纸架的两个小辊之间，调节左、右两个调节螺钉，当圆辊接触试样后，反旋1/4圈，以使圆辊与试样间保持一定间隙。

5.2.3　按动左右开关，角度盘转动，至摆的中心刻线与角度盘上的15°刻线重合时，关闭开关，记录摆的中心刻线所指的力度盘刻度值。

5.2.4　反方向重复5.2.3操作，取两个方向读数值的平均值。

5.2.5　更换试样，进行下一次测试。

## 5.3　测试结果的读数与计算方法

5.3.1  挺度实测值间接计算法:

从力度盘上读取格数，然后进行计算。

计算公式:　S＝nR （mN·m）

式中:　n——对应于不同分档重铊的分度值（参见3.1）；

R——在刻度0～100范围内的实际刻度数（每格为1）。

※　计算实例:

例一，选用1号重铊（此重铊即为重铊轴，平时不取掉），在度盘上读出的格数为67.5，计算挺度值。

从2.1条表中查出1号重铊分度值n＝0.05mN·m。计算：

S＝nR＝0.05×67.5＝3.37 mN·m。（保留三位有效数字）

例二，选用4号重铊，在度盘上的读数为35.6格，计算挺度值。

从2.1条表中查出4号重铊分度值n＝0.5mN·m。计算：

S＝nR＝0.5×35.6＝17.8 mN·m。

5.3.2　直接读数法

如果操作者能熟记选用重铊所对应的力度盘分度值，则可直接读出挺度值（mN·m），不必再经计算。

# 6　维护保养

6.1　仪器应置于清洁少尘的环境中，经常保持清洁。

6.2　非仪器维修人员不要随便拆卸各部零件，以免损伤。

6.3　坚持周期检定，保持仪器良好技术状态。

# 7　附图

仪器外形图

| 1．力度盘 | 2．角度盘 | 3．摆 |
| --- | --- | --- |
| 4．夹纸器 | 5．左右推纸辊 | 6．调节螺钉 |
| 7．水平器 | 8．包装锁紧销 | 9．重铊轴 |
| 10．左右开关 | 11．可调支足 |  |