LE1系列电容式靶式流量计

使

用

说

明

书

电话/传真：0592-6264380/6264311

24小时技术支持：13859998708    18859206029

地 址：厦门市集美区后溪白虎岩路31号B-5栋2楼

网 址：http://www.junxi.cc

E-mail：leqc@163.com

目   录

一、结构及工作原理	3

1、结构	3

2、工作原理	3

二、内容及技术参数	4

1、主要技术参数表	4

2、流量计运行时示屏显示内容	4

3、流量计检定时显示屏显示内容	4

三、仪表输出及联线	5

1、仪表输出形式	5

2、电流输出特性	5

3、0～1000HZ 脉冲输出特性	5

4、仪表接线	6

四、流量计的安装调试要求	6

1、高温型（80度至500度）、常温型（-30度至70度）、低温型（-40至-200度）流量计的安装	6

2、流量计设置零点	7

3、注意事项	7

五、危险场所的安装及使用防爆型电容式靶式流量计注意事项	7

1、流量计正常工作的环境条件	8

2、用户在安装使用流量计时应注意下列事项	8

3、本安型防爆产品应注意事项	8

六、仪表误差修正方法	9

1、流量系数修正	9

2、电流发信系数修正	9

七、流量计的检定	9

1、电容式靶式流量计实流检定	9

2、干式检定,即采用砝码挂重法	9

八、参数设置及保存方法	10

1、零点设置	10

2、累积流量清零	10

3、参数设置及保存	11

4、小信号切除百分比………………………………………………………………………………………………11

5、参数操作	11

九、流量计常见故障及处理方法	12

1、当管道内被测介质流速为零时，流量计示值瞬时流量值不为零，造成该现象的主要的原因	12

2、流量计工作过程中示值出现非正常增大，造成该现象的主要原因	12

3、计量误差大，造成该现象的原因很多，其最主要的原因	12

4、流量计无示值或无发信号，其主要原因	13

5、流量计运行过程中示值一直为零，此种现象主要的原因	13

6、当屏幕出现闪烁时的原因………………………………………………………………………………………13

十、特别提示	13

1、更换电池 	13

2、环境要求	13

一、结构及工作原理

## 1、结构

均溪自控LE1电容式靶式流量计主要由测量管

（外壳）、新型电容力传感器（含阻流元件）、积算

显示和输出部分组成。根据不同的介质和工况，必

须选用相适应的电容力传感器，因此，用户提供准

确的计量对象及参数，生产厂家选用合适的的电容

力传感器是产品能否计量准确的关键。

其结构如右（图1）:

2、工作原理

（图1）

当介质在测量管中流动时，因其自身的动能通过阻流件（靶片）时而产生的压差，并对阻流件有一作用

力，其作用力的大小与介质流速的平方成正比。阻流件(靶片)接受的作用力F，经刚性连接的传递件（测杆）传至电容力传感器，电容力传感器产生电压信号输出。

由此，此电压信号经前置放大、AD转换及计算机处理后，即可得到相应的瞬时流量和累积总量，其工作原理见示意（图2）：

# 二、内容及技术参数

| 1、主要技术参数表 被测介质 | 液体；气体；蒸汽 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称直径 | 法兰式15～500mm |  | 夹装式15～500mm |  | 插入式65～3000mm |  |
| 公称压力 | 0．6～42MPa |  | 0.6～42MPa |  | 0.6～42MPa |  |
| 介质温度 | -200℃～+500℃或更高温度 |  |  |  |  |  |
| 精 确 度 | ±0.2% | ±0.5% |  | ±1.0% |  | ±1.5% |
| 范 围 度 | 1：3（液体） | 1：5（液体、气体） |  | 1：10（液体、气体） |  | 1：10（蒸汽） |
| 补偿形式 | 温度补偿；压力补偿 |  |  |  |  |  |
| 重 复 性 | 0.05%～0.08% |  |  |  |  |  |
| 供电电源 | 机内自备锂电池（3.6V）；外供电源24VDC |  |  |  |  |  |
| 输出形式 | 现场显示；4～20mA二线制；脉冲0～5V；RS485/RS232；GPRS无线远传 |  |  |  |  |  |
| 测量管材料 | 碳钢；不锈钢；亦可按用户要求协商提供 |  |  |  |  |  |
| 防爆标志 | 本安型（ExiaIICT4）； 隔爆型（ExdIICT4） |  |  |  |  |  |
| 防护等级 | IP65；IP67 |  |  |  |  |  |
| 法兰规格 | 流量计连接法兰规格执行GB/T系列标准，也可以根据用户要求特殊加工。 |  |  |  |  |  |

## 2、流量计运行时示屏显示内容

流量计显示屏为液晶显示屏，其显示内容及位置见（图3）

/HR

M

3

瞬时流量

累积流量

显示时间

流量单位

（图3）

。

## 3、流量计检定时显示屏显示内容

流量计处于检定状态时，显示屏可显示流量系数、温度系数以及流量、温度传感器零点值系数以及零点温度飘移补偿系数，满量程温度补偿系数，其具体显示内容及含义详见《参数设置及保存方法》。

# 三、仪表输出及联线

## 1、仪表输出形式

a、电流输出：４～20mA；电源：10-32VDC,二线制；

b、脉冲输出：0～1000Ｈz ；内阻1000欧 ；电源：10-32VDC；10mA (带背光20mA)；

c、RS232/RS485 接口 ；电源：10-32VDC；10mA (带背光20mA)；

## 2、电流输出特性（图4）

４～20mA电流输出特性                     ４～20mA电流输出负载特性

（图4）

以上图中Imin 为流量计最小显示流量所对应的电流输出值，其输出值的大小为:

Imin=满量程输出－零位输出最大额定流量⋅当前显示流量＋零位输出＝20－4Qmax⋅Q+4

同理：可计算出满量程输出范围内任-输出电流及对应流量值。

3、0～1000HZ 脉冲输出特性（图5）

脉冲输出开路幅度（内阻1000欧）             脉冲输出频率特性

（图5）

## 4、仪表接线

a、流量计信号输出线电气连接口规格为：M20 ×1.5

b、４～20mA 电流输出为二线制(图6)                    c、脉冲输出为三线制(图7)

（图6）                                      （图7）

# 四、流量计的安装调试要求

## 1、高温型（-40度至500度）、常温型（-40度至70度）、低温型（80至-200度）流量计的安装：

a、常温型、低温型、高温型流量计视不同工况采用水平、垂直或倒置式安装（以出厂校验单为准）；

b、介质工作温度在300度以上时，用户应对流量计壳体采取隔热措施防止热辐射损坏表头(表头工作温度为-30至70度)，同理工作温度-100度以下的介质，也要采取防冻措施；

c、为保证流量计准确计量，要求设置前后直管段；（图8）

d、为保证流量计在检查及更换时不影响系统工作，应尽量设置旁通阀（3）及切断阀（1、2）；（图8）

e、因工艺需要可采用垂直安装，被测介质流向可由下至上，也可由上至下，但订购时应向供货方说明；

f、流量计口径与相连的管道口径尺寸尽量相同，以减少流动干扰，造成计量误差；

g、法兰式和夹装式流量计安装时，应注意法兰之间密封垫片内孔尺寸大于流量计和工艺管道通径 6-8mm 及否同轴，以避免因其产生干扰流而影响计量精确度；

h、插入式流量计安装时，将短管及法兰焊到管道上时必须确保流体正对着靶片受力面，焊接短管高度在100mm（从管道内壁至法兰密封面的距离）；（图9）

i、对于新完工的工艺管道，应先进行初步吹扫后再安装流量计；

j、测量管外壁上箭头所指方向为被测介质流向；

k、流量计壳体必须可靠接地，若无接地条件应向厂方说明；

l、流量计连接法兰规格执行GB/T系列标准，也可以根据用户要求特殊加工（以出厂校验单为准）。

（图8）

1 ·2 ·3 分别为前后阀和旁通阀；4 为流量计，L≥10D 和L≥5D分别为前后直管段长度，D为管道公称直径。

（图9）

## 2、流量计设置零点（流量计安装后必须先置零操作）

由于电容式力传感器及阻流件有自重，在流量计安装时不在水平方位状况下，需要重新设置流量计零点。

操作程序为：（也可在管道内无介质流动时直接置零，高温型

及低温型流量计必须使管道内温度达到工作温度后置零）

a、关闭流量计下游的阀门；

b、缓慢打开流量计上游阀门，使流量计充满介质；

c、缓慢打开流量计下游阀门，使流量计运行10分钟左右；

d、关闭流量计上、下游阀门，并确定管道内流量为零；

e、置零按键操作:（必须用无任何磁性的工具操作置零键，

否则置零键可能无法操作） 见（图10）

| 次序 | 操作方式 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 第一次 | 按置零键小于一秒 | 进入置零状态并显示上次置零数据 E1 ***** |
| 第二次 | 按置零键小于一秒 | 置零命令 E1 *****（有变化） |
| 第三次 | 按住置零键大于三秒 | 退出置零操作 |

## 3、注意事项

不充许直接在流量计测量管前后端安装阀门、弯头等极大改变流体流态的部件。

如果需要在流量计前后管道上安装阀门、弯头等部件也应尽量保证前后直管段长度。

五、危险场所的安装及使用防爆型电容式靶式流量计注意事项

LE1型电容式靶式流量计（以下简称流量计）防爆型产品，经国家防爆电气产品质量监督检验中心（CQST）检验，符合GB3836.1-2000 GB3836. 1- 2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》，GB3836.2-2000 GB3836. 2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”》及GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备  第4部分：本质安全型“i”》标准规定的要求，产品防爆标志为ExdIICT4、ExiaIICT4。

## 1、流量计正常工作的环境条件

a、大气气压：86～l06KPa

b、周围环境温度：-20℃～+60℃(8oF—l40oF)

c、周围环境相对湿度：≤95% RH(+25℃)

d、隔爆型流量计可适用于含有ⅡA、ⅡB、ⅡC级T1～T4组爆炸性气体混合物的1区、2区的危险场所；

e、本安型流量计可适用于含有ⅡA、ⅡB、ⅡC级T1～T4组爆炸性气体混合物的0区、1区、2区的危险场所；

## 2、用户在安装使用流量计时应注意下列事项（安装前须进行下列各项检查，如不符合要求，则不 准投入使用）

a、有防爆标志和防爆合格证编号，并与LE1型电容式靶式流量计的使用场所要求一致；

b、隔爆外壳各零部件联接正确，紧固可靠；

c、所有隔爆零件应无裂纹和影响隔爆性能的缺陷；

d、用户在使用流量计时应可靠接地；

e、隔爆型产品在现场使用，维护时必须遵守“严禁带电开盖”的原则；拆装时，注意保护隔爆面和螺纹隔爆面不得磕碰和划伤。

F、用户不得自行随意更换产品的电气元件及系统配接状态；

g、隔爆型产品的引入电缆最小外径为φ6mm；

h、产品有冗余引入口，必须用我公司提供的堵头堵封。

I、防爆产品使用一定周期后，必须更换老化件。如电缆引入装置密封圈老化变质时应及时更换，我公司有配件，须在我公司购买。

3、本安型防爆产品还应注意

a、本产品符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备  第1部分：通用要求》、GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备  第4部分：本质安全型“i”》标准，防爆标志为：Exia IICT4，它适用于0区、1区、2区，含有IIA～IIC类爆炸性气体混合物场所。

b、本安参数：Ui=28 VDC,  Ii=93 mA,  Po=0.65 W,  Ci= 0.045 uF,  Li=0.33mH  ；

c、产品安装应按照GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备  第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》的有关规定进行。并由专业人员负责安装。经过防爆认证合格的产品，不允许随意更换或改动影响防爆性能的元器件和结构。

d、本产品必须与取得防爆合格证安全栅同时使用，安全栅须装在安全场所，其安装、使用、维护必须遵守安全栅使用说明书；

e、当产品用于连接爆炸性环境0区的本安型产品时，向安全栅供电的电源变压器须符合GB3836.4-2000标准第8.1条款要求.

f、本安系统接线（图11）

安全栅

本安型产品

智能靶式流量计

（图11）

g、安全场所[Exia]IIC      危险场所 ExiaIICT4

h、本安系统参数都必须遵循如下匹配原则：

Uo ≤  Ui ;   Io  ≤ Ii ;   Po ≤ Pi ;  Cc ≤ Co － Ci；Lc ≤ Lo－ Li   Cc、Lc  ：安全栅到本安产品之间连接电缆（或导线）允许总的最大分布电容和电感，Uo：安全栅的最高输出电压，Io：安全栅的最大输出电流，Po：安全栅的最大输出功率，Lo：安全栅允许的最大外部电感，Co：安全栅允许的最大外部电容；Ui：本安产品的最高输入电压，Ii：本安产品的最大输入电流，Pi：本安产品的最大输入功率，Li：本安产品的最大内部电感，  Ci：本安产品的最大内部电容。符号详细意义见GB3836.4-2000标准。

# 六、仪表误差修正方法

## 1、流量系数修正

a、在最大流量检定时，标准器给出的标准值为Q标；b、同时被检流量计的读数为Q表；c、按K键读出仪表当前的流量参数C1(旧)；d、按公式C1(新)=C1(旧)×Q标/Q表,计算出新的流量系数C1新；e、然后将新的流量系数替代原有的流量系数C1(旧)。

## 2、电流发信系数修正

a.流量为零发信电流为4mA修正：“10”（新）＝“10”（旧）×4mA/A0

公式中： “10”（新）：新的电流发信4mA点系数；“10”（旧）：读出仪表当前的电流发信4mA系数；A0: 流量为零的发信电流实测值（mA）。

b.电流发信满量程系数修正：“11”（新）＝“11”（旧）×16mA/(A01-4mA)

公式中：“11”（新）：新的发信满量程系数；“11”（旧）：读出当前的发信满量程系数；A01：满量程流量时的发信电流实测值（mA）。

# 七、流量计的检定

每台流量计出厂时均经过严格的检定，但在使用中因环境的变化，安装条件的差异，尤其是在被测介质与原检定介质相差甚大的条件下，流量计在计量过程中会出现相应的示值误差，需要对其进行重新检定。用户在对流量计进行检定时可按以下两种方法进行：

## 1、电容式靶式流量计实流检定

电容式靶式流量计在检定过程中可参照速度流量计检定规程进行，动态流量检定和总量检定。如果在检定过程中，流量计出现误差，参照《仪表误差修正方法》中的方法和步骤。

## 2、干式检定,即采用砝码挂重法

在采用干式法检定时，首先根据以下公式计算出各流量点作用于阻流件（靶）上的力F

Qn=K⋅Di(1β−β)F⋅ρρ0

Qm=K⋅Di(1β−β)F⋅ρ

Q=K⋅Di(1β−β)Fρ

β=dDi

式中：Qm——质量瞬时流量（kg/h ）；Qn——标准状态体积瞬时流量(Nm3/h )；Q——体积瞬时流量（m3/h）；

K——流量系数；Di——流量计内径（mm）；F——介质作用于阻流件（靶）上的力（Kg）；

ρ——被测介质的工况密度（Kg/m3）；ρ0——标准状态下的介质密度（Kg/m3）；

ß——靶径比；d——阻流件（靶）直径；

上式中系数K由生产厂家提供，用户可利用公式依次计算出仪表流量范围内瞬时流量Q与介质作用于阻流件上的力F间相对应的关系值，从而对仪表进行标定。挂砝码方法：

a、将流量计垂直或水平固定住不动（相当重要）。

b、在保持流量计静止状态下置零，用细绳子拴住所计算出的砝码重量挂在靶片的中心点上，砝码垂直于靶片中心点下。这时观看表头瞬时流量值（环境不得有振动及风），并记录下，再根据所算出的标准瞬时流量值进行流量系数修正，方法见《仪表误差修正方法》。

c、周期检定的流量计可向厂家查询出厂挂砝码记录。

d、满量程的100%、75%、50%、35%、10%挂重三个点或五个点就可知流量计线性与测量范围。

# 八、参数设置及保存方法

## 1、零点设置：（图13）

流量计操作：按“KO”键（或壳体顶部“Z”位置开关）1秒钟，这时LCD显示屏显示力传感器旧零点数据E1*****，再按1秒一次刷新力传感器当前零点E1*****有变化，再按“KO”键3秒钟以上，退出零点设置状态；

RK

M

K

KO

切换键

数字键、移位键

设定键、确认键

置零键

流量计力传感器零点显示

（图13）

## 2、累积流量清零

在正常工作显示模式状态下，同时按住“RK”键和“M”键1秒即可。

## 3、参数设置及保存

- 修改:根据所进入的菜单层面，按“M”键1秒钟1次，改变闪烁数值，大于2秒钟1次改变闪烁位置，参数设置完后，连续按“K”键大于3秒钟退出；

b、保存:在正常工作显示模式状态下，先按住“K”键1秒钟，再按住“RK”键1秒钟，然后先松开“K”键，再松开“RK”键，屏幕显示延迟3秒钟以上恢复正常工作显示模式，表示参数已经保存到EEPROM；

## 4、小信号切除百分比（占满量程﹪）：03对应3﹪，15对应15﹪，30对应30﹪

## 5、参数操作

| a、主参数操作： | 提示符 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 按K键1秒钟 |  | 进入参数调整操作状态 |
| 按K键1秒钟1次 | C1 | 流量系数 |
| 按K键1秒钟1次 | P | 介质密度 |
| 按K键1秒钟1次 | P1 | AD数据调整（增大） |
| 按K键1秒钟1次 | P2 | AD数据调整（减小） |
| 按K键1秒钟1次 | F | 满量程数据 |
| 按K键1秒钟1次 | FO | 小信号切除 |

1：显示实时AD数据

0：取消

1：脉冲输出

0：4~20mA电流输出

1：流量检定状态

0：取消

1：设置固定输出

0：取消

1：累积无效零不显示

0：累积无效零显示

| b、辅助参数操作：(图14) | 提示符 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 按K键1秒钟 |  | 进入参数调整操作状态 |
| 按RK键1秒钟1次 | 10 | 4mA输出校验 |
| 按RK键1秒钟1次 | 11 | 20mA输出校验 |
| 按RK键1秒钟1次 | 单位及时间 | 显示单位设置 |
| 按RK键1秒钟1次 | 50000 | 瞬时流量小数点设置 |
| 按RK键1秒钟1次 | 20 | 配置参数 |
| 按RK键1秒钟1次 | E1 | 流量力传感器零点数据 |
| 按RK键1秒钟1次 | 1C00 | 线性修正（有密码保护，一般不用调整） |
| 按RK键1秒钟1次 | C0 | 流量力传感器系数调整 |

| 线性修正操作： | 提示符 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 按K键1秒钟 |  | 进入参数调整操作状态 |
| 按RK键1秒钟1次 | 直到显示1C00时 | 流量线性修正系数 （有密码保护，一般不用调整） |
| 按M键1秒钟1次 | 改变闪烁位数值 | 设置线性修正点数 （注： 最多为9点修正） |
| 按K键1秒钟1次 | 01、02··· | 显示每点线性修正系数 |
| 按M键1秒钟1次 | 改变闪烁位数值 | 修改每点线性数值 |
| 按M键大于2秒钟1次 | 改变闪烁位置 | 修改每点线性数值（注：线性修正时，每点修正系数应该是递增的） |
| 按K键大于3秒钟 |  | 退出线性修正状态 |

九、流量计常见故障及处理方法

（流量计带故障自检程序，用户通过显示屏可查知部分原因！）

## 1、当管道内被测介质流速为零时，流量计示值瞬时流量值不为零，造成该现象的主要原因有：

a、安装前后流量计水平度不一致，以至靶片和靶杆因倾斜而产生轴向水平分力导致瞬时流量存在；

b、流量计长期运行，其传感器内部应力释放产生微变；

c、安装或运行过程中，严重过载造成零点飘移；

以上三种方式均可参照有关流量计清零的步骤和方法处理。

d、流量计壳体接地不良；

处理方法：用户重新接地。

e、靶片、靶杆与测具之间被杂物卡住；

处理方法：关闭流量计前后阀门，用工具松开流量计过度部件与测量管之间的连接螺栓，并轻轻的晃动过渡部件或取出，清理杂物后照原样复位即可。

## 2、流量计工作过程中示值出现非正常增大，造成该现象的主要原因有：

a、靶片以及靶杆上挂有丝状及带状杂物；

处理方法：参照处理杂物方法。

b、高结圬条件下，靶片和靶杆产生严重结圬，使受力元件靶板沿测量管轴线上投影面积增加，即靶片与测量管之间环形过流面积减少，进而在相同流量下，传感器受力增大，最终导致流量示值非正常增加；

处理方法：取下过渡部件，用工具将靶片和靶杆以及测量管内壁上的圬物清除即可。

## 3、计量误差大，造成该现象的原因很多，其最主要的原因为以下几种：

a、安装时流量计与连接管道相对同心度出现较大错位，密封垫片未同心，从而形成节流阻件，极大影响被测介

质流态；

处理方法：调整安装状态。

b、流量计前后直管段太短，并于流量计前直接安装了弯头，阀门等极大干扰被测介质流态部件；

处理方法：按照说明书要求进行安装或对流量计进行实地实流标定。

c、旁通管道泄漏 ；

处理方法：检查及更换旁通管路。

d、靶片上绕缠有带状杂物，增大了靶片受力；

处理方法：参照前面处理杂物方法。

## 4、流量计无示值或无发信号，其原因主要有以下四种：

a、电源接触不良或脱落 ；

处理方法：对于自带电池的流量计，检查电池是否装稳，触点是否良好，以及电池是否有电。对于外接电源，

应检查连接导线之间连接是否完好，导线是否导通，外供电源是否正常。

b、流量计电路损坏；

处理方法：返厂修理。

c、显示屏损坏 ；

处理方法：返厂更换。

d、用户信号接收系统故障；

处理方法：检查、排除故障。

## 5、流量计运行过程中示值一直为零，此种现象主要原因有：

a、受力元件(靶片)脱落，导致传感器无力感应；

处理方法：装配相同规格的靶片。

b、流量计传感器无电压输出信号 ；

处理方法：首先判断传感器是否损坏，具体的方法是看传感器数据有无变化。

c、被测介质流量太小，低于流量计的最小刻度流量；

处理方法：返厂重新更换受力元件。

- 6、当屏幕出现闪烁时表示管道内流量超过设定满量程数据10﹪。

# 十、特别提示

## 1、更换电池

自带电池供电的流量计，显示屏出现模糊时，提示用户电池电量将用尽。更换电池应为相同技术参数的电池,我公司流量计采用低功耗设计，电池根据不同工况及电池自身情况下可使用一至四年。

## 2、环境要求

流量计使用环境温度为-30度至70度,尽管自身有相当的防护等级，对安装在室外的流量仪表要加以相

应遮雨及防碰撞措施。